# PHỤ LỤC 2 
CÁC ĐẠI LƯỢNG LIỀU VÀ MỨC LIỀU THAM CHIẾU 
TRONG CHIẾU XẠ Y TẾ VÀ BIỂN CẢNH BÁO BỨC XẠ

(Kèm theo Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Các đại lượng liều

1. Liều hấp thụ (ký hiệu là D): Là đại lượng vật lý cơ bản sử dụng cho đánh giá liều bức xạ và được xác định theo công thức sau:

D= dEdm

Trong đó, dE là năng lượng trung bình do bức xạ iôn hoá truyền cho một khối vật chất; dm là khối lượng của khối vật chất đó.

Đơn vị của liều hấp thụ là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là gray (Gy).

1 J/kg = 1 Gy.

2. Liều tương đương (ký hiệu là HT,R): Là đại lượng dùng để đánh giá liều bức xạ trong một tổ chức mô hoặc cơ quan của cơ thể người và được xác định theo công thức sau:

HT,R=WR× DT,R

Trong đó, DT,R là liều hấp thụ do loại bức xạ R gây ra, lấy trung bình trên cơ quan hoặc tổ chức mô T; WR là trọng số bức xạ của bức xạ loại R, giá trị của nó đối với các bức xạ khác nhau được cho trong bảng 1.

Khi trường bức xạ gồm nhiều loại bức xạ với các trọng số bức xạ WR khác nhau thì liều tương đương được xác định theo công thức sau, trong đó tổng được lấy cho tất cả các loại bức xạ liên quan:

HT=TWR×DT,R

Đơn vị của liều tương đương là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv).

1 J/kg = 1 Sv.

3. Liều hiệu dụng (ký hiệu là E): Là tổng liều tương đương của từng mô nhân với trọng số mô tương ứng tính cho tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể, được xác định theo công thức sau:

E=TWT× HT

Trong đó, HT là liều tương đương của mô T, WT là trọng số mô của mô T. Tổng được lấy cho tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể. Các mô và cơ quan xác định được dùng trong đánh giá liều hiệu dụng và giá trị trọng số mô của chúng được cho trong bảng 2.

Đơn vị của liều tương đương là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv).

1 J/kg = 1 Sv.

4. Liều nhiễm tương đương (ký hiệu là HT(ζ)): Là liều tương đương cho một tổ chức mô hoặc cơ quan của cơ thể trong khoảng thời gian ζ kể từ sau khi hấp thụ chất phóng xạ vào cơ thể, được định nghĩa bằng công sau:

HT(ζ)=t0t0+ζHT(t) .dt

Trong đó, to là thời điểm hấp thụ chất phóng xạ vào cơ thể, ḢT (t) là suất liều tương đương tại thời điểm t trong tổ chức mô hoặc cơ quan T và ζ được lấy là 50 năm đối với người lớn và 70 năm đối với trẻ em.

Đơn vị của liều nhiễm tương đương là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv).

1 J/kg = 1 Sv với với khoảng thời gian tích lũy xác định ζ.

5. Liều nhiễm hiệu dụng (ký hiệu là E(ζ)): Là liều hiệu dụng trong khoảng thời gian ζ kể từ sau khi hấp thụ chất phóng xạ vào cơ thể, được định nghĩa bằng công thức sau:

E  WT xHT ( )

Trong đó, HT(ζ) là liều nhiễm tương đương đối với mô hoặc cơ quan T, WT là trọng số mô của mô hoặc cơ quan T, còn ζ được lấy là 50 năm đối với người lớn và 70 năm đối với trẻ em.

Đơn vị của liều nhiễm hiệu dụng là jun trên kilôgam (J/kg) và được gọi là sivơ (Sv).

1 J/kg = 1 Sv với khoảng thời gian tích lữu xác định ζ.

6. Tương đương liều cá nhân (ký hiệu là Hp(d)): Là liều tương đương trong mô mềm xác định dưới bề mặt cơ thể ở độ sâu d (đơn vị là milimét). Đối với bức xạ có độ đâm xuyên mạnh, d = 10mm và tương ứng là Hp(10). Đối với bức xạ có độ đâm xuyên yếu, d = 0,07 mm và tương ứng là Hp(0,07).

7. Liều hấp thụ trọng số RBE (ký hiệu là ADT): Là liều hấp thụ có trọng số RBE (relative biological effectiveness) được định nghĩa bằng công sau:

ADT=RDT,R×RBET,R

Trong đó, DT,R là liều hấp thụ gây bởi bức xạ R trong cơ quan (hay mô) T, RBET,R là hệ số tác dụng sinh học tương đối (xem bảng 3).

Bảng 1. Trọng số bức xạ

| Loại bức xạ | Trọng số bức xạ, WR |
| --- | --- |
| Photon với năng lượng bất kỳ | 1 |
| Hạt điện tử và các muon | 1 |
| Proton và các pion tích điện | 2 |
| Các hạt anpha, các mảnh phân hạch và các ion nặng | 20 |
| Nơtron | Hàm liên tục của năng lượng nơtron Biểu thức tính trọng số bức xạ của nơtron theo năng lượng: WR=2,5+18,2e-ln⁡(En)26, En<1 MeV5,0+17,0e-ln⁡(2En)26, 1 MeV≤En≤50 MeV2,5+3,25e-ln⁡(0,04En)26, En>50 MeV |

Bảng 2. Các mô, cơ quan và trọng số mô WT

| Tổ chức mô hoặc cơ quan | Trọng số mô, WT |  WT |
| --- | --- | --- |
| Tuỷ sống (đỏ), ruột kết, phổi, dạ dày, vú, các mô còn lại* | 0,12 | 0,72 |
| Cơ quan sinh dục | 0,08 | 0,08 |
| Bàng quang, thực quản, gan, tuyến giáp | 0,04 | 0,16 |
| Bề mặt xương, não, tuyến nước bọt, da | 0,01 | 0,04 |
| Tổng cộng |  | 1 |

* Các mô còn lại bao gồm tuyến thượng thận, vùng ngoài ngực, túi mật, tim, thận, hạch bạch huyết, cơ, màng nhầy miệng, lá lách, ruột non, tụy, tuyến ức, tuyến tiền liệt (đối với nam), tử cung (đối với nữ).

Bảng 3. Giá trị RBE đối với bức xạ và cơ quan (hay mô)

| Hiệu ứng sức khỏe | Cơ quan có nguy cơ | Chiếu xạ | RBET,R |
| --- | --- | --- | --- |
| Triệu chứng về máu | Tủy đỏ | Chiếu xạ gamma (ngoài và trong) | 1 |
|  |  | Chiếu xạ nơtron (ngoài và trong) | 3 |
|  |  | Chiếu xạ trong beta | 1 |
|  |  | Chiếu xạ trong anpha | 2 |
| Viêm phổi | Phổi | Chiếu xạ gamma (ngoài và trong) | 1 |
|  |  | Chiếu xạ nơtron (ngoài và trong) | 3 |
|  |  | Chiếu xạ trong beta | 1 |
|  |  | Chiếu xạ trong anpha | 7 |
| Triệu chứng dạ dày - ruột | Ruột kết | Chiếu xạ gamma (ngoài và trong) | 1 |
|  |  | Chiếu xạ nơtron (ngoài và trong) | 3 |
|  |  | Chiếu xạ trong beta | 1 |
|  |  | Chiếu xạ trong anpha | 0 |
| Hoại tử | Mô mềm | Chiếu xạ ngoài (beta, gamma) | 1 |
|  |  | Chiếu xạ ngoài nơtron | 3 |
| Tróc vẩy ướt | Da | Chiếu xạ ngoài beta, gamma | 1 |
|  |  | Chiếu xạ ngoài nơtron | 3 |
| Thiểu năng tuyến giáp | Tuyến giáp | Hấp thu I-ốt | 0,2 |
|  |  | Hấp thu các tác nhân nhạy tuyến giáp khác | 1 |

II. Mức liều tham chiếu trong chiếu xạ y tế

Bảng 4. Mức liều tham chiếu đối với chụp X-quang chẩn đoána

| TT | Kiểu chụp |  | Liều xâm nhập bề mặt trong 1 lần chụpb (mGy) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  | (3) |
| 1 | Chụp sọ |  |  |
| 1.1 | Tư thế sau - trước | PA | 5 |
| 1.2 | Tư thế nghiêng | LAT | 3 |
| 2 | Chụp ngực |  |  |
| 2.1 | Tư thế sau - trước | PA | 0,4 |
| 2.2 | Tư thế nghiêng | LAT | 1,5 |
| 3 | Chụp cột sống vùng ngực |  |  |
| 3.1 | Tư thế trước - sau | AP | 7 |
| 3.2 | Tư thế nghiêng | LAT | 20 |
| 4 | Chụp bụng, chụp tĩnh mạch, chụp đường tiết niệu và chụp túi mật |  |  |
|  | Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| 5 | Chụp cột sống thắt lưng |  |  |
| 5.1 | Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| 5.2 | Tư thế nghiêng | LAT | 30 |
| 5.3 | Hướng chụp khớp thắt lưng - đốt sống cùng | LSJ | 40 |
| 6 | Chụp khung chậu |  |  |
|  | Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| 7 | Chụp khớp háng |  |  |
|  | Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| 8 | Chụp răng |  |  |
| 8.1 | Chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng |  | 7 |
| 8.2 | Tư thế trước - sau | AP | 5 |

a Áp dụng cho người trưởng thành.

b Đo trong không khí với tia tán xạ ngược. Giá trị này áp dụng đối với tổ hợp phim - bìa tăng quang thông thường có độ nhạy 200. Với tổ hợp phim - bìa tăng quang có độ nhạy cao (400-600) giá trị này sẽ giảm khoảng 2 - 3 lần.

Bảng 5. Mức liều tham chiếu đối với chụp X-quang vú a

| TT | Liều mô trung bình trên một lần chụp theo hướng đỉnh - đáy b |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Không sử dụng lưới chống tán xạ | 1 mGy |
| 2 | Sử dụng lưới chống tán xạ | 3 mGy |

a Áp dụng cho người trưởng thành.

b Được xác định với chiều dày vú ép là 45 mm gồm 50% mô tuyến và 50% mô mỡ đối với thiết bị chụp X-quang vú sử dụng bia Mo, phin lọc Mo và hệ phim-bìa tăng quang.

Bảng 6. Mức liều tham chiếu đối với chụp cắt lớp vi tính CT Scannera

| TT | Kiểu chụp | Liều trung bình cho một lần chụp với nhiều lát cắt b (mGy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chụp đầu | 50 |
| 2 | Chụp cột sống thắt lưng | 35 |
| 3 | Chụp ổ bụng | 25 |

a Áp dụng cho người trưởng thành.

b Đo trên trục quay trong phantom tương đương nước có độ dài 15 cm và đường kính 16 cm (đối với chụp sọ) và đường kính 30 cm (đối với chụp cột sống thắt lưng và chụp ổ bụng).

Bảng 7. Mức suất liều tham chiếu đối với soi chiếu X-quang a

| TT | Kiểu soi chiếu | Suất liều bề mặt lối vào b (mGy/phút) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bình thường | 25 |
| 2 | Mức caoc | 100 |

a Áp dụng cho người trưởng thành.

b Đo trong không khí với tia tán xạ ngược.

c Áp dụng cho thiết bị có lựa chọn chế độ làm việc soi chiếu “mức cao” - “high level” như các thiết bị chụp X-quang can thiệp.

Bảng 8. Hoạt độ phóng xạ trong y học hạt nhân áp dụng cho người trưởng thành

| TT | Phép kiểm tra | Hạt nhân phóng xạ | Dạng hóa chất | Hoạt độ lớn nhất thường dùng cho một kiểm tra (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Xương |  |  |  |
| 1.1 | Xạ hình xương | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 600 |
| 1.2 | Xạ hình xương bằng chụp cắt lớp đơn photon (SPECT) | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 800 |
| 1.3 | Xạ hình tủy xương | Tc-99m | Keo đánh dấu | 400 |
| 2 | Não |  |  |  |
| 2.1 | Xạ hình não (tĩnh) | Tc-99m | TcO4- | 500 |
|  |  | Tc-99m | Axit diethylene triamin penta axetic (DTPA), gluconat và glucoheptonat | 500 |
| 2.2 | Xạ hình não (SPECT) | Tc-99m | TcO4- | 800 |
|  |  | Tc-99m | DTPA, gluconat và glucoheptonat | 800 |
|  |  | Tc-99m | Exametazin | 500 |
| 2.3 | Lưu thông máu não | Xe-133 | Trong dung dịch natri clorua đẳng trương. | 400 |
|  |  | Tc-99m | Hexametyl propylene amin oxym (HM-PAO). | 500 |
| 2.4 | Xạ hình dịch não tủy | In-111 | DTPA | 40 |
| 3 | Tuyến lệ |  |  |  |
| 3.1 | Lưu thông tuyến lệ | Tc-99m | TcO4- | 4 |
|  |  | Tc-99m | Keo đánh dấu | 4 |
| 4 | Tuyến giáp |  |  |  |
| 4.1 | Xạ hình tuyến giáp | Tc-99m | TcO4- | 200 |
|  |  | I-123 | I- | 20 |
| 4.2 | Điều trị di căn tuyến giáp (sau cắt p) | I-131 | I- | 400 |
| 4.3 | Xạ hình tuyến cận giáp | T1-201 | Taliclorua | 80 |
| 5 | Phổi |  |  |  |
| 5.1 | Xạ hình thông khí phổi | Kr-81m | Khí | 6000 |
|  |  | Tc-99m | DTPA sol khí | 80 |
| 5.2 | Nghiên cứu thông khí phổi | Xe-133 | Khí | 400 |
|  |  | Xe-127 | Khí | 200 |
| 5.3 | Xạ hình tưới máu phổi | Kr-81m | Dung dịch nước | 6000 |
|  |  | Tc-99m | Albumin của người (macroagregate hoặc microsphere) | 100 |
| 5.4 | Xạ hình tưới máu phổi (Với tĩnh mạch) | Tc-99m | Albumin của người (macroagregate hoặc microsphere) | 160 |
| 5.5 | Nghiên cứu tưới máu phổi | Xe-133 | Dung dịch đẳng trương | 200 |
|  |  | Xe-127 | Dung dịch clorua đẳng trương | 200 |
| 5.6 | Xạ hình phổi (SPECT) | Tc-99 | Macroaggregated albumin (MAA) | 200 |
| 6 | Gan và lá lách |  |  |  |
| 6.1 | Xạ hình gan và lá lách | Tc-99m | Keo đánh dấu | 80 |
| 6.2 | Chụp hình chức năng hệ bài tiết mật | Tc-99m | Irninodiaxetat và dung môi tương đương | 150 |
| 6.3 | Xạ hình lá lách | Tc-99m | Tế bào hồng cầu biến tính được đánh dấu | 100 |
| 6.4 | Xạ hình gan (SPECT) | Tc-99m | Keo đánh dấu | 200 |
| 7 | Hệ tim mạch |  |  |  |
| 7.1 | Nghiên cứu dòng máu qua tim lần đầu. | Tc-99m | TcO4- | 800 |
|  |  | Tc-99m | DTPA | 800 |
|  |  | Tc-99m | Macroaggregated Globulin 3 | 400 |
| 7.2 | Xạ hình bể máu ở buồng tim | Tc-99 m | Phức hợp albumin của người | 40 |
| 7.3 | Xạ hình hệ tim mạch /nghiên cứu thử | Tc-99 m | Phức hợp albumin của người | 800 |
|  |  | Tc-99 m | Tế bào hồng cầu lành được đánh dấu | 800 |
| 7.4 | Xạ hình cơ tim/nghiên cứu thử | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 600 |
| 7.5 | Xạ hình cơ tim | Tc-99m | Isonitril | 300 |
|  |  | T1-201 | Taliclorua | 100 |
| 7.6 | Xạ hình cơ tim (SPECT) | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 800 |
|  |  | Tc-99m | Isonitril | 600 |
| 8 | Dạ dày, hệ tiêu hóa |  |  |  |
| 8.1 | Xạ hình dạ dày và tuyến nước bọt | Tc-99m | TcO4- | 40 |
| 8.2 | Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel | Tc-99m | TcO4- | 400 |
| 8.3 | Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa (Chảy máu ruột non) | Tc-99m | Keo đánh dấu | 400 |
|  |  | Tc-99m | Tế bào hồng cầu lành đánh dấu | 400 |
| 8.4 | Xạ hình chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản | Tc-99m | Keo đánh dấu | 40 |
|  |  | Tc-99m | Hợp chất không hấp thụ | 40 |
| 8.5 | Xạ hình co bóp làm trống dạ dày | Tc-99m | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
|  |  | In-111 | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
|  |  | In-113m | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
| 9 | Thận, hệ thống tiết niệu và thượng thận |  |  |  |
| 9.1 | Xạ hình chức năng thận | Tc-99m | Acid dimercaptosuccinic | 160 |
| 9.2 | Xạ hình thận/thận đồ đồng vị | Tc-99m | DTPA, gluconat và Glucoheptonat | 350 |
|  |  | Tc-99m | Macroaggregated Globulin 3 | 100 |
|  |  | I-123 | O-iodohippurat | 20 |
| 9.3 | Xạ hình tuyến thượng thận | Se-75 | Selenor cholesterol | 8 |
| 10 | Một số phép kiểm tra khác |  |  |  |
| 10.1 | Xạ hình áp xe và các khối u | Ga-67 | xitrat | 300 |
|  |  | T1-201 | Taliclorua | 100 |
| 10.2 | Xạ hình chẩn đoán khối u | Tc-99 m | Acid dimercaptosuccinic | 400 |
| 10.3 | Xạ hình khối u thần kinh | I-123 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 400 |
|  |  | I-131 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 20 |
| 10.4 | Xạ hình bạch mạch | Tc-99m | Keo đánh dấu | 80 |
| 10.5 | Xạ hình áp xe | Tc-99m | Tế bào bạch cầu đánh dấu bởi exametazim | 400 |
|  |  | In-111 | Tế bào bạch cầu đánh dấu | 20 |
| 10.6 | Xạ hình chẩn đoán tắc mạch | In-111 | Tiểu huyết cầu đánh dấu | 20 |

III. Biển cảnh báo bức xạ

Hình 1: Biển báo có hình tam giác đều (kích thước tỷ lệ ghi trên hình vẽ)

D - Đường kính vòng tròn giữa ba cạnh. Vòng tròn, ba cạnh và khung viền có mầu đen trên nền vàng. Chữ ghi trong ô ghi chú có mầu đen trên nền trắng (ghi rõ: tia X hay phóng xạ)